## Ark1
Water level / temperature logger
Calibration of pressuresensor, time constant temperature sensor
10 April 2008
Jose Å.O. & OleM
University of Bergen
Height of water column [mm] |  | Reading [bit]
Reference: Screw head | Reference: End of tube
| 0 | 1823
| 50 | 1718.5
| 100 | 1611
0 | 150 | 1508
50 | 200 | 1420.2
100 | 250 | 1320.8
130 | 280 | 1242.3
175 | 325 | 1170.2
190 | 340 | 1138.5
230 | 380 | 1054.3
280 | 430 | 951.2
330 | 480 | 841.9
430 | 580 | 640.4
435 | 585 | 626.4
(In air: 1823 bit)
Measurement of temperature sensor time constant (water temperature sensor)
10 April 2008
Sensor assembly (pressure & temperature) immersed in water approx 13 deg. C.
Another thermometer used as reference.
COOLING
Time [min] | 1-wire temp [deg. C] | Ref temp [deg. C]
0 | 20.5 | 23
3 | 19.3 | 13.4
5 | 17.4 | 13.4
8 | 16.2 | 13.5
13 | 15.3 | 13.6
18 | 14.7 | 13.9
25 | 14.3 | 14.2
Removes both temp. sensors from water. Measures warming to room temperature 23 degrees
Warming up
Time [min] | 1-wire temp [deg. C] | Ref. temp [deg. C]
0 | 14.3 | 14.2
3 | 14.4 | 13.7 | Sensor coverered with water droplets - and water evaporating?
5 | 14.8 | 14.3
10.5 | 15.6 | 14.6
15.5 | 16.2 | 15.5
20 | 16.8 | 16.1
36 | 18.4 | 18.6