# Reise til Jan Mayen, oktober, 2006

Jens Havskov

Formålet med besøket var å kalibrere og rette opp feil på utstyret.

Utstyr:

Det ble ikke installert noe nytt utstyr. Tidligere i sommer ble helicorderforsterkeren skiftet med reserveenheten. Forsterkeren ble kalibrert. Følsomhet ved 0 dB gain  ble sjekket og funnet å være 3.1 mV/mm. Den ble  justert til 2.5 mV/mm ved 0 db gain, samme verdi som tidligere.

Støy pulser kommer av og til på helicorderen, tilsynelatende systematisk nær minuttmerket. Dette kommer ikke fra helicorderforsterkeren da pulsene forsvinner hvis helicorderen kjører uten signal.

A/D konverter 1 (JMI Z,N,E) har mistet data siden 17. august. Det kom en feilmelding i loggen med data loss hvert 2 minutt så digitizeren har drevet mer enn ett sample på 2 minutter. Begge digitizerne ble sjekket. Digitizer 1 drev flere ms i minuttet mens digitizer 2 kun drev 20 µs i minuttet. Digitizer 1 ble justert til 10 µs drift  per minutt mens digitizer 2 ikke ble justert. Justeringen forgår ved å sammenligne  GPS 1 Hz pulsen og den interne 1 Hz puls.z puls.H

DC nivå på demodulator ble justert. JNW var 21 mv, justert til mindre enn 1 mv, JNE, var 31 mv, justert ned til mindre enn 1 mv. DC nivå på JMI kan ikke justeres da den ikke har forforsterker og det konstante DC nivå kommer fra forspenning til A/D.

Det ble foretatt litt opprydding i skapet. Det viste seg at polaritet EW på JMI var feil. Dette ble oppdaget ved å kjøre 3-comp test. Polaritet rettet.

Begge utestasjonene ble besøkt og kalibreringen sjekket (se tabell 1). Filtrene ble endret fra 10  Hz lavpass til 30 Hz lavpass for å få inn høyere frekvenser nå da signalene ditgitaliseres ved 100 Hz.

| Frekvens, Hz | JNW 1988 | JNW | JNE 1988 | JNE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 0.4 | 15 | 12 | 21 | 18 |
| 0.6 | 26 | 22 | 34 | 28 |
| 0.8 | 35 | 31 | 43 | 42 |
| 1.0 | 43 | 41 | 49 | 44 |
| 2.0 | 33 | 30 | 32 | 32 |
| 4.0 | 15 | 15 | 13 | 16 |
| 6.0 | 9 | 12 | 7 | 12 |
| 8.0 | 6 | 11 | 6 | 10 |
| 10.0 | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 12.0 | 3 | 8 |  | 5 |
| 14.0 |  | 7 |  | 4 |
| 16.0 |  | 7 |  |  |

Tabell 1  Kalibrering er utført med helicorder i 0 db. Dette svarer til den opprinnelige 1988 kalibrering med helicorder ved 12 db da gain av utestasjoner er redusert med 18 db og gain av helicoder er økt med 6 db siden 1988. På utestasjoner brukes et input signal til kalibrering på 5 Vpp (level redusert til minimum). Alle måleverdier er mm pp på helicoder.

Som det ses av tabell 1, er responsen av stasjonene omtrent som i 1988 bortsett fra økt følsomhet ved høyere frekvenser på grunn av filterendringene.

Stasjonen JMI ble ikke kalibrert da kalibreringskablene opp til Trolldalen er brutt (ett par brukes nå til signalkabel). Ut fra dataene og magnitude beregninger er det ikke noe som indikere feil på JMI seismometrene.

Kalibreringsparametere for de forskjellige kanaler er nå:

JNE og JNW

Seismometer periode		1.0 s

Dempning			0.7

Generatorkonstant (loaded)	408 V/m/s

Forsterkning			20 dB

Høypassfilter			1 pol ved 0.25 Hz

Lavpassfilter			2 poler verd 30 Hz

3 poler ved 20 Hz

JMI Z, N og E

Seismometer periode		1.0 s

Dempning			0.7

Generatorkonstant(loaded)	408 V/m/s

Forsterkning			-10.5 dB

AD konverteren

Sample rate			100 Hz

Følsomhet			4 200 000 counts/V

Lavpassfilter			8.8 Hz, 1 pol

I forhold til installasjonen før oktober 2006, er kun filtrene på JNE og JNW endret. Det må nå også tass hensyn til filtrene på 20 Hz på TC20 som det ikke ble korrigert for før da filtrene på utestasjonene var på 10 Hz .

Reservedeler på Jan Myen

Forsterker AS110

VCO  TC10

Klokkekort til utestasjon

Diskriminator TC20

Helicorder forsterker AR320

Seismometer, vertikal HS10-1

Pennmotor til helicorder, 3 stk

Motor til helicoder RPM 1/8, 50 Hz

Digitzer SEISAD18, #34

Vindmøllen har gått uten problemer. Den er nå installert med en belastningsmotstand og møllen vil fortsatt gå på test. Den kan eventuelt brukes som reserve på en av utestasjonen.

NORSAR stasjon

Stasjonen ble besøkt (se figur 1-5). Det var litt vann i et hjørne i bunnen. Det ble tørket opp. Tidligere i sommer var det mye kondens på veggene i vaulten og en del vann i bunnen. Innsiden av vaulten bør dekkes med isolerende materiale. Det er ingen tegn på lekasjer i vaulten.

Seismometerinstallasjonen er meget dårlig. Med lokket, lukket, trekker det ganske mye i vaulten. Det bør monteres dobbelt dør og/eller en pakning. Seismometeret trenger skikkelig isolering, det var bare beskyttet av en utett isopor kasse. Det bør forberedes en isoleringsblokk som passeer akkurat over seismometeret og på røret som seismometret står i.

Resterende installasjoner er bra utført, både på utestasjonen og i seismorommet.

PC og data

PC’en kjører Windows 2000 og har 128 Mb memory. Det observeres av og til melding om lite memory og systemet burde oppgraderes. SEISAN er versjon 8.0. Den fungere som den skal og det ble ikke oppgradert til en nyere versjon av SEISAN da den krever  mer memory.

SEISLOG er versjon 1.2.9, den fungere også fint så det var ingen grunn til oppgradering.

I fremtiden vil det sikkert kun være en kommunikasjonslinje til fastlandet og PC’en må koples opp via VPN til UiB. Det kunne være ønskelig allerede i dag å være i stand til å kunne kople seg inn direkte siden UiB da ville være i stand til å sjekke alle funksjoner direkte på PC’en. I dag er dette ikke mulig på grunn av brannmur.

Data

Gamle ring buffer S-filer ble slettet. Det var mange tusen mer enn normalt på grunn av digitizer feilen som forårsaket at det ble laget nye ringbuffere 30 ganger i timen.  Trigger waveform filer fra før 2006 ble lagret på WAV/SAVE. Disken var ikke fragmentert og ble ikke defragmentert.

Data fra seismikk toktet sommeren 2006 ble kopiert ut, se figur 6-7 for eksempler.

Trigger parametere

Det var ingen endring i parametrene som er: STA 4 s, LTA 200 s, trigger forhold 2.5, detrigger forhold 1.5, filtre 3-8 Hz (bortsett fra JNE som er 5-10) og 2 av 3 stasjoner JMI Z, JNE og JNW)  må trigge for å få en event. Array propagation window er 15 s, pre-event time 30 s, post event time 40 s og maximum recording time 400 s.

Det er satt opp et ring buffer system på 120 dager.

Digitizer parametre

Baudrate		38400

Support sample rate:	 200

Number of bits:	24 bit

Device sends both time and date

COM1 synchronize system clock, not COM2

Use system clock for time tagging: false

Figur 1  Monitorhytte (rød sirkel) sett fra nord.

Figur 2 Monitorhytten med antenne for Nanometrics sender. Lok til seismometervault i bakgrunnen

Figur 3 NORSAR seismometer installasjon

Figur 4  Nanometrics utstyr i konsollhytten

Figur 5  NORSAR Sun system i seismorommet

Figur 6  Seismikkskudd registrert på stasjon JNW i juli 2006

Figur 7   Seismikkskudd registrert på stasjon JMI Z i juli 2006

Dokument korrekturlest av Berit Storheim